## Rękawice chirurgiczne
	02/03/2023					Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert
Formularz asortymentowo-cenowy – rękawice chirugiczne
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostki miary	Ilość zamawiana / [j.m]	Cena jedn. netto	VAT %	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa produktu oraz numer katalogowy (jeśli jest nadany)	Klasa wyrobu medycznego
	1	2	3	4	5	6=4*5+4	7=3*4	8=3*6	9	10
1	Chirurgiczne rękawice lateksowe, jałowe, kształt anatomiczny, zróżnicowany na obie dłonie, z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet rolowany,długość minimalna rękawicy 282 mm, grubość ścianki na palcu 0,19 mm, dłoni 0,18 mm, mankiet 0,14 mm, </=AQL 0,65, poziom protein lateksu </= 30 ug/g, siła zrywu przed stażeniem min. 13N oraz po starzeniu min. 11N. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC i 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ C zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-5 lub ASTM F1671, minimum 9 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, zgodność z normą EN 455 część 1-4. Opakowanie: koperta zewnętrzna papier/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Rozmiar 6-9.	para	3000		8%	0,00zł	0,00zł	0,00zł
2	Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, zróżnicowany na obie dłonie, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana i polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy minimum 292 mm, grubość na palcu 0,18 mm, na dłoni 0,17 mm oraz na mankiecie 0.13 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 13N oraz minimum po starzeniu 10 N, bez protein lateksu, </=AQL 0,65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC i 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ C zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-5 lub ASTM F1671, minimum 9 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, zgodność z normą EN 455 część 1-4. Opakowanie: koperta zewnętrzna papier/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Rozmiar 6-9.	para	500		8%	0,00zł	0,00zł	0,00zł
3	Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, o przedłużonym mankiecie, jałowe sterylizowane promieniowaniem gamma, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny zróżnicowany na obie dłonie, mankiet rolowany, teksturowane. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, a obie polimeryzowane, długość rękawicy min. 482 mm, grubość na palcu 0.22 mm, na dłoni 0.20 mm oraz na mankiecie 0.15 mm, siła zrywu przed starzeniem: min. 13 N oraz po starzeniu min. 11 N, poziom protein lateksu poniżej 32 µg/g, </=AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC i 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ C zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-5 lub ASTM F1671, odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, zgodność z normą EN 455 część 1-4. Opakowanie: koperta zewnętrzna papier/folia, koperta wewnętrzna papierowa Rozmiar S-6.5; M-7.5; L-8.5.	para	50		8%	0,00zł	0,00zł	0,00zł
	SUMA					0,00zł	0,00zł

## Rękawice diagnostyczne
	02/03/2023					Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert
Formularz asortymentowo-cenowy – rękawice diagnostyczne
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostki miary	Ilość zamawiana / [j.m]	Cena jedn. netto	VAT %	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa produktu oraz numer katalogowy (jeśli jest nadany)	Klasa wyrobu medycznego
	1	2	3	4	5	6=4*5+4	7=3*4	8=3*6	9	10
1	Rękawice nitrylowe, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar XS - XL. / - sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej w kategorii III / - na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje: / * data ważności i numer serii / * nazwa i adres producenta lub przedstawiciela / * rozmiar rękawicy / * znak CE / * opis w języku polskim / - produkt zgodny z normami: (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu na wezwanie Zamawiającego): / * EN ISO 21420, zamawiający dopuszcza również zgodność z normą EN 420; / * EN 455 (1, 2, 3, 4) / * EN ISO 374-5 i/lub normami równoważnymi ASTM F-1671 i/lub ISO 16604 / * EN ISO 374 – 1 min. Typ B i EN 16523-1, / * ASTM D6978 przebadane na min. 12 cytostatyków / - AQL</=1,0 / - chlorowane od strony wewnętrznej / - mankiet równomiernie rolowany, / - powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców / - długość min. 240 mm, grubość palca min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm / - kolor obojętny, z wyjątkiem koloru czarnego / - bez zawartości: lateksu kauczuku naturalnego, tiuramów i tiazoli / - możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni / - powierzchnia rękawic gładka bez zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych / - dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu	op = 100 szt. / (zamawiajacy wyraża zgodę na zaproponowanie opakowania po 200 szt. z przeliczeniem ilości	4500		8%	0,00zł	0,00zł	0,00zł
2	Rękawice lateksowe, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar XS - XL. / - sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej w kategorii III / - na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje: / * data ważności i numer serii / * nazwa i adres producenta lub przedstawiciela / * rozmiar rękawicy / * znak CE / * opis w języku polskim / - produkt zgodny z normami: (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu na wezwanie Zamawiającego): / * EN ISO 21420, zamawiający dopuszcza również zgodność z normą EN 420; / * EN 455 (1, 2, 3, 4) / * EN ISO 374-5 i/lub normami równoważnymi ASTM F-1671 i/lub ISO 16604 / * EN ISO 374 – 1 min. Typ B i EN 16523-1, / * ASTM D6978 przebadane na min. 12 cytostatyków / - AQL</=1,5 / - chlorowane od strony wewnętrznej / - mankiet równomiernie rolowany, / - powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców / - długość min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm / - kolor obojętny, z wyjątkiem koloru czarnego / - bez zawartości: tiuramów i tiazoli / - możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni / - siła zrywu przed stażeniem min. 6N / - powierzchnia rękawic gładka bez zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych / - dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu	op = 100 szt. / (zamawiajacy wyraża zgodę na zaproponowanie opakowania po 200 szt. z przeliczeniem ilości	50		8%	0,00zł	0,00zł	0,00zł
3	Rękawice nitrylowe/lateksowe do procedur wysokiego ryzyka, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S-XL / - sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej w kategorii III / - na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje: / * data ważności i numer serii / * nazwa i adres producenta lub przedstawiciela / * rozmiar rękawicy / * znak CE / * opis w języku polskim / - produkt zgodny z normami: (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu na wezwanie Zamawiającego): / * EN ISO 21420, zamawiający dopuszcza również zgodność z normą EN 420; / * EN 455 (1, 2, 3, 4) / * EN ISO 374-5 i/lub normami równoważnymi ASTM F-1671 i/lub ISO 16604 / * EN ISO 374 – 1 min. Typ B i EN 16523-1 (przebadane dla min. 6 substancji na min. 2 poziomie) / - AQL</=1,5 / - chlorowane od strony wewnętrznej lub obustronnie / - mankiet równomiernie rolowany, / - powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców / - długość min. 275 mm, grubość na palcu min. 0,17 mm, grubość na dłoni min. 0,12 mm, grubość na mankiecie min. 0,08 mm / - siła zrywu przed starzeniem min. 13,5 N - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 / - kolor obojętny, z wyjątkiem koloru czarnego / - bez zawartości: tiuramów i tiazoli / - możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni / - powierzchnia rękawic gładka bez zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych	op = 50 szt. / (zamawiajacy wyraża zgodę na zaproponowanie opakowania po 100 szt. z przeliczeniem ilości	30		8%	0,00zł	0,00zł	0,00zł
4	Rękawice nitrylowe, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S-XL / - sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej w kategorii III / - na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje: / * data ważności i numer serii / * nazwa i adres producenta lub przedstawiciela / * rozmiar rękawicy / * znak CE / * opis w języku polskim / - produkt zgodny z normami: (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu na wezwanie Zamawiającego): / * EN ISO 21420, zamawiający dopuszcza również zgodność z normą EN 420; / * EN 455 (1, 2, 3, 4) / * EN ISO 374-5 i/lub normami równoważnymi ASTM F-1671 i/lub ISO 16604 / * EN ISO 374 – 1 min. Typ B i EN 16523-1, / * ASTM D6978 przebadane na min. 9 cytostatyków / - AQL<lub=1,0 / - wymagane opakowanie w systemie umożliwiającym wyjmowanie rękawic pojedynczo za mankiet co ogranicza kontaminację powierzchni roboczej rękawicy / - chlorowane od strony wewnętrznej / - mankiet równomiernie rolowany, / - powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców / - długość min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,05 mm / - siła zrywu przed starzeniem min. 6 N / - kolor obojętny, z wyjątkiem koloru czarnego / - bez zawartości: lateksu kauczuku naturalnego, tiuramów i tiazoli / - możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni / - powierzchnia rękawic gładka bez zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych / Wykonawca na wezwanie Zamawijącego udostępni bezpłatnie w zależności od zapotrzebowania (do 30 sztuk) kompatybine koszyczki z uchwytami pojedynczymi i/lub potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne	op = 200 szt. / (zamawiajacy wyraża zgodę na zaproponowanie opakowania po 240-250 szt. z przeliczeniem ilości	50		8%	0,00zł	0,00zł	0,00zł
5	Rękawice winylowe, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S-XL / - sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej w kategorii III / - na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje: / * data ważności i numer serii / * nazwa i adres producenta lub przedstawiciela / * rozmiar rękawicy / * znak CE / * opis w języku polskim / - produkt zgodny z normami: (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu na wezwanie Zamawiającego): / * EN ISO 21420, zamawiający dopuszcza również zgodność z normą EN 420 / * EN 455 (1, 2, 3, 4) / * EN ISO 374-5 i/lub normami równoważnymi ASTM F-1671 i/lub ISO 16604 / * EN ISO 374 – 1 min. Typ C i EN 16523-1 / - AQL<lub=1,5 / - powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna pokryta syntetycznym polimerem / - mankiet równomiernie rolowany / - długość min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,08 mm, / - kolor obojętny, z wyjątkiem koloru czarnego / - możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni / - bez protein lateksu	op = 100 szt.	300		8%	0,00zł	0,00zł	0,00zł
6	Rękawice foliowe, niesterylne / - sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I / - na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje: / * data ważności i numer serii / * nazwa i adres producenta lub przedstawiciela / * rozmiar rękawicy / * znak CE / * opis w języku polskim / - przeźroczyste / - pasujące na lewą i prawą dłoń / - rozmiar uniwersalny	op = 100 szt.	300		8%	0,00zł	0,00zł	0,00zł
	SUMA					0,00zł	0,00zł