Nr postępowania: 02/04/2018			Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki gwarancji, serwisu oraz szkoleń

Aparat EKG z wózkiem 1 szt.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….

Nazwa - typ urządzenia: ……………..………………………

Producent: ……………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………

Rok produkcji: 2017/2018

| Lp | Opis parametru - Parametry wymagane | Wymogi graniczne TAK | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE | TAK |  |
| 1 | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | TAK |  |
| 2 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 3 | Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG; drukowanie wybranej grupy: - 1 kanał - (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) - 3 kanały w układzie standardowym - (I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6) - 3 kanały w układzie Cabrera (aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3, V4-V5-V6) - 6 kanałów w układzie standardowym - (I-II-III-aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3-V4-V5-V6) - 6 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3-V4-V5-V6) - 12 kanałów w układzie standardowym - (I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6) - 12 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6) | TAK |  |
| 4 | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | TAK |  |
| 5 | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | TAK |  |
| 6 | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund | TAK |  |
| 7 | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | TAK |  |
| 8 | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka | TAK |  |
| 9 | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | TAK |  |
| 10 | Zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG | TAK |  |
| 11 | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6 | TAK |  |
| 12 | Wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | TAK |  |
| 13 | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
| 14 | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku | TAK |  |
| 15 | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego | TAK |  |
| 16 | Baza pacjentów i badań; pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań | TAK |  |
| 17 | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | TAK |  |
| 18 | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | TAK |  |
| 19 | Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK |  |
| 20 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 21 | Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | TAK |  |
| 22 | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | TAK |  |
| 23 | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | TAK |  |
| 24 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | TAK |  |
| 25 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca | TAK |  |
| 26 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
| 27 | Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL | TAK |  |
| 28 | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | TAK |  |
| 29 | Współpraca z oprogramowaniem | TAK |  |
| 30 | Wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu dedykowanej przystawki | TAK |  |
| 31 | EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym | TAK |  |
| 32 | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał, | TAK |  |
| 33 | Tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń), | TAK |  |
| 34 | Zapis wsteczny EKG (1-30 sekund), | TAK |  |
| 35 | Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3), | TAK |  |
| II | WYPOSAŻENIE | TAK |  |
| 1 | Komplet elektrod | TAK |  |
| 2 | Kabel pacjenta | TAK |  |
| 3 | Przewód podłączeniowy | TAK |  |
| 4 | Żel 300ml, papier - rolka | TAK |  |
| 5 | Wózek pod aparat EKG z wysięgnikiem | TAK |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 i 5 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia

| L.p. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) na aparat EKG z wózkiem. | Minimum 24 miesiące |  |
| 2 | Przeglądy gwarancyjne łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta na koszt wykonawcy wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności urządzenia | TAK |  |
| 3 | Podać terminy okresowych przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do bezpiecznej pracy sprzętu | Podać |  |
| 4 | Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie od otrzymania zgłoszenia do umówienia się na przyjazd (podać w godzinach) | <=48 h w dni robocze |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach) | <=72 h w dni robocze |  |
| 6 | Zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego w okresie dłuższym niż 72 godziny lub w przypadku trwania przeglądu dłużej niż 72 godziny | TAK |  |
| 7 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych modułów/podzespołów po naprawie – minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 9 | Minimalna liczba napraw tego samego modułu/podzespołu powodująca wymianę modułu/podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy | 3 naprawy |  |
| 10 | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji | Minimum 3 lata |  |
| 11 | Gwarantowana bezpłatna aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) | Minimum 3 lata |  |
| 12 | Wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzenia art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2017r. poz. 211) | Podać |  |
| 13 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do fachowej instalacji, okresowej kalibracji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją użytkowania wyrobu nie modą być wykonane przez użytkownika art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) | Podać: Nazwę oraz adres siedziby firmy odpowiedzialnej za przeglądy gwarancyjne ………………………………………………………………….. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeglądy gwarancyjne ….. …......................................................... Numer telefonu ………………………………………………………….. Numer fax ………………………………………………………………. Adres e-mail …………………………………………………………….. |
| 14 | Podać terminy okresowych przeglądów pogwarancyjnych wymaganych przez producenta sprzętu, niezbędnych do bezpiecznej pracy sprzętu – podać w latach lub miesiącach | Podać |  |

SZKOLENIA

| L.p. | Szkolenia | Potwierdzenie | Warunki oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej | TAK |  |
| 2. | Potwierdzenie dokumentem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych | TAK |  |
| 3. | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji dostarczona w języku polskim | TAK, dostarczy wybrany Wykonawca |  |

Podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

………………..…………………………………
(pieczątka imienna)

Miejscowość i data …………………………………..